## Лист1
Код/индикация | Модуль | Текст причины/ошибки | Необходимое действие
1 | R-Net PM120/R-Net ISM-8 & CxSM/StLM | Повреждение внутренней памяти или проблема целостности данных. | Перезапустите систему. Если ошибка сохраняется, замените модуль. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию для диагностики модулей памяти.
200 | R-Net PM120/OMNI | Отказ внутренней памяти модуля питания. | Мощность цикла. При повторении требуется замена блока. Проверьте стабильное питание.
203 | R-Net PM120/R-Net CJSM/OMNI/R-Net ISM-8 & CxSM | Данные калибровки датчика находятся вне диапазона или повреждены. | Выполните повторную калибровку с помощью программиста ПК R-Net. Проверьте соответствующие датчики на наличие физических повреждений.
204 | R-Net PM120/R-Net CJSM/OMNI/R-Net ISM-8 & CxSM | Общая ошибка записи/чтения памяти. | Цикл питания. Если проблема сохраняется, модуль, вероятно, требует замены. Рассмотрим факторы окружающей среды, такие как тепло.
208 | PM120 R-Net | Ошибка конкретного блока памяти в PM120. | Перезапустите систему. Если ошибка сохраняется, замените PM120. Проверьте правильность заземления.
410 | OMNI | Неисправность системы внутреннего контроля или непредвиденное состояние. | Цикл питания. Проверьте все подключенные модули и кабели. В случае повторения модуль OMNI требует обслуживания/замены.
411 | OMNI | Неисправность системы внутреннего контроля или непредвиденное состояние. | Цикл питания. Проверьте все подключенные модули и кабели. В случае повторения модуль OMNI требует обслуживания/замены.
412 | OMNI | Неисправность системы внутреннего контроля или непредвиденное состояние. | Цикл питания. Проверьте все подключенные модули и кабели. В случае повторения модуль OMNI требует обслуживания/замены.
413 | R-Net ISM-8 & CxSM | Проблема аналого-цифрового преобразования на входе мультиплексора 3.3V. | Проверьте проводку к ISM-8/CxSM. При исправной проводке может потребоваться замена модуля. Ищите свободные связи.
414 | OMNI | Неисправность системы внутреннего контроля или непредвиденное состояние. | Цикл питания. Проверьте все подключенные модули и кабели. В случае повторения модуль OMNI требует обслуживания/замены.
500 | R-Net CJSM/OMNI | Внутренний отказ общего модуля. | Цикл питания. Проверьте соединения с модулем. Если модуль является постоянным, замените его.
600 | R-Net CJSM/OMNI/R-Net ASM&TM | Сбой компонента или внутренняя логическая ошибка. | Осмотрите модуль на наличие физических повреждений. Обеспечение безопасных соединений. Замените модуль, если ошибка сохраняется.
601 | R-Net CJSM/OMNI/R-Net ASM&TM | Сбой компонента или внутренняя логическая ошибка. | Осмотрите модуль на наличие физических повреждений. Обеспечение безопасных соединений. Замените модуль, если ошибка сохраняется.
602 | R-Net CJSM/OMNI/R-Net ASM&TM | Сбой компонента или внутренняя логическая ошибка. | Осмотрите модуль на наличие физических повреждений. Обеспечение безопасных соединений. Замените модуль, если ошибка сохраняется.
603 | R-Net CJSM/OMNI/R-Net ASM&TM | Сбой компонента или внутренняя логическая ошибка. | Осмотрите модуль на наличие физических повреждений. Обеспечение безопасных соединений. Замените модуль, если ошибка сохраняется.
700 | R-Net CJSM/OMNI/R-Net ASM&TM | Нарушение подачи напряжения или проблема управления питанием. | Проверьте заряд аккумулятора, проводку к модулю. Замените модуль, если проблема остается после проверки питания.
704 | R-Net PM120/OMNI | Входное напряжение питания 12 В выходит за допустимые пределы. | Проверьте напряжение батареи и зарядное устройство. Осмотрите проводку модуля питания. Убедиться в работоспособности системы зарядки транспортного средства.
704 | Светодиодный индикатор R-Net CJSM/R-Net JSM | Вопрос регулирования внутреннего напряжения на критических линиях питания при включении питания. | Замените поврежденный модуль джойстика (CJSM или LED JSM). Это часто указывает на отказ внутреннего компонента.
706 | R-Net PM120/R-Net CJSM/OMNI/R-Net ASM&TM | Устойчивая проблема внутреннего регулирования напряжения на критических линиях питания. | Замените неисправный модуль. Это указывает на аппаратный отказ, связанный с регулированием питания.
707 | R-Net PM120/R-Net CJSM/OMNI/R-Net ASM&TM | Устойчивая проблема внутреннего регулирования напряжения на критических линиях питания. | Замените неисправный модуль. Это указывает на аппаратный отказ, связанный с регулированием питания.
070B | OMNI | Непредвиденное состояние или данные процесса внутреннего контроля. | Перезапустите модуль OMNI. Проверьте наличие внешних помех. При постоянной необходимости может потребоваться замена модуля.
070D | OMNI | Непредвиденное состояние или данные процесса внутреннего контроля. | Перезапустите модуль OMNI. Проверьте наличие внешних помех. При постоянной необходимости может потребоваться замена модуля.
808 | R-Net CJSM/OMNI | Отказ датчика положения джойстика или чрезмерное отклонение от центра. | Проверьте джойстик на наличие физических повреждений/препятствий. Выполните калибровку джойстика. Замените джойстик, если ошибка сохраняется.
080A | R-Net CJSM/OMNI | Отказ датчика положения джойстика или чрезмерное отклонение от центра. | Проверьте джойстик на наличие физических повреждений/препятствий. Выполните калибровку джойстика. Замените джойстик, если ошибка сохраняется.
080B | R-Net CJSM/OMNI | Отказ датчика положения джойстика или чрезмерное отклонение от центра. | Проверьте джойстик на наличие физических повреждений/препятствий. Выполните калибровку джойстика. Замените джойстик, если ошибка сохраняется.
905 | OMNI | Потеря связи вторичного устройства ввода (SID). | Проверьте кабель и подключение к SID. Убедитесь, что SID включен. Тест с известным хорошим SID, если он доступен.
09A0 | OMNI | Неисправность обнаружена во вторичном устройстве ввода 1. | Осмотрите SID 1 на наличие повреждений, незакрепленных соединений. Выполните диагностику на SID 1 через PC Programmer. При неисправности замените SID 1.
09A2 | OMNI | Неисправность обнаружена во вторичном устройстве ввода 1. | Осмотрите SID 1 на наличие повреждений, незакрепленных соединений. Выполните диагностику на SID 1 через PC Programmer. При неисправности замените SID 1.
09B0 | OMNI | Неисправность обнаружена во вторичном устройстве ввода 1. | Осмотрите SID 1 на наличие повреждений, незакрепленных соединений. Выполните диагностику на SID 1 через PC Programmer. При неисправности замените SID 1.
09B1 | OMNI | Неисправность обнаружена во вторичном устройстве ввода 1. | Осмотрите SID 1 на наличие повреждений, незакрепленных соединений. Выполните диагностику на SID 1 через PC Programmer. При неисправности замените SID 1.
09C0 | OMNI | Неисправность обнаружена во вторичном устройстве ввода 2. | Осмотрите SID 2 на наличие повреждений, незакрепленных соединений. Выполните диагностику на SID 2 через PC Programmer. При неисправности замените SID 2.
09C2 | OMNI | Неисправность обнаружена во вторичном устройстве ввода 2. | Осмотрите SID 2 на наличие повреждений, незакрепленных соединений. Выполните диагностику на SID 2 через PC Programmer. При неисправности замените SID 2.
09D0 | OMNI | Неисправность обнаружена во вторичном устройстве ввода 2. | Осмотрите SID 2 на наличие повреждений, незакрепленных соединений. Выполните диагностику на SID 2 через PC Programmer. При неисправности замените SID 2.
09D1 | OMNI | Неисправность обнаружена во вторичном устройстве ввода 2. | Осмотрите SID 2 на наличие повреждений, незакрепленных соединений. Выполните диагностику на SID 2 через PC Programmer. При неисправности замените SID 2.
0A00 | Индикатор R-Net PM120/R-Net CJSM/R-Net JSM/OMNI | Система перешла в спящий режим из-за бездействия или низкого энергопотребления. | Цикл питания. Проверьте заряд батареи. Проверьте параметры сна в программисте ПК. Это часто нормальное состояние.
0B00 | R-Net PM120/R-Net ASM & TM/StLM | Неисправность общего контроллера. | Выполните цикл питания. Проверьте проводку и подключение к контроллеру. Если он постоянный, замените контроллер.
0B01 | R-Net CJSM/OMNI | Внутренняя неисправность в блоке обработки контроллера. | Включите и выключите систему. При повторном возникновении неисправности замените модуль контроллера.
0B02 | R-Net CJSM/OMNI | Внутренняя неисправность в блоке обработки контроллера. | Включите и выключите систему. При повторном возникновении неисправности замените модуль контроллера.
0B08 | R-Net CJSM/OMNI | Внутренняя неисправность в блоке обработки контроллера. | Включите и выключите систему. При повторном возникновении неисправности замените модуль контроллера.
0 | R-Net CJSM | Специфическая связь джойстика или внутренняя неисправность. | Цикл питания. Перекалибровать джойстик. Если ошибка сохраняется, замените CJSM.
0 | R-Net CJSM | Специфическая связь джойстика или внутренняя неисправность. | Цикл питания. Перекалибровать джойстик. Если ошибка сохраняется, замените CJSM.
1200 | R-Net CJSM/OMNI | Джойстик в нештатном положении при включении питания или во время работы. | Убедитесь, что джойстик центрирован при включении питания. Перекалибровать. Проверьте наличие физических препятствий. Замените, если постоянный.
1202 | R-Net CJSM/OMNI | Джойстик в нештатном положении при включении питания или во время работы. | Убедитесь, что джойстик центрирован при включении питания. Перекалибровать. Проверьте наличие физических препятствий. Замените, если постоянный.
1300 | R-Net PM120/ASM & TM | Неисправная схема измерения тока. | Проверить проводку к электродвигателям/приводам на наличие шорт. Замените модуль, если проводка звуковая и ошибка сохраняется. (Светодиодный код: 2 вспышки)
1301 | R-Net PM120/ASM & TM | Соединение двигателя разомкнуто или цепь двигателя разомкнута. | Проверьте соединения двигателя и щетки двигателя. Проверьте электропроводку двигателя на наличие повреждений. (Светодиодный код: 3 вспышки)
1302 | R-Net PM120/ASM & TM | Короткое замыкание, обнаруженное в обмотках двигателя или проводке. | Осмотрите электропроводку двигателя на наличие коротких замыканий или повреждений изоляции. Проверьте двигатель на наличие внутреннего короткого замыкания. (Светодиодный код: 4 вспышки)
1303 | R-Net PM120/ASM & TM | Состояние перенапряжения от батареи или системы зарядки. | Проверьте выход зарядного устройства. Проверьте напряжение батареи. (Светодиодный код: 5 вспышек)
1304 | R-Net PM120/ASM & TM | Состояние пониженного напряжения. Аккумулятор истощен или неисправен. | Зарядите аккумулятор. Проверьте состояние батареи и соединения. (Светодиодный код: 6 вспышек)
1305 | PM120 R-Net | Температура силового модуля превышает пределы безопасной эксплуатации. | Разрешить модулю охлаждаться. Проверьте наличие препятствий для охлаждения ребер. Уменьшите нагрузку. (Светодиодный код: 7 вспышек)
1306 | R-Net ASM & TM/StLM | Избыточная температура исполнительного механизма, тягового модуля или модуля Steer. | Разрешить модулю охлаждаться. Проверьте наличие препятствий. Уменьшите нагрузку. (Светодиодный код: 7 вспышек)
1307 | R-Net PM120/ASM & TM | Двигатель забуксовал или столкнулся с избыточным сопротивлением. | Проверьте наличие препятствий для привода колес/приводов. Уменьшите нагрузку. Проверьте двигатель/коробку передач. (Светодиодный код: 8 вспышек)
1308 | PM120 R-Net | Разомкнутый контур катушки стояночного тормоза или проблема с проводкой. | Проверьте тормозную проводку и соединения. Испытание сопротивления катушки тормоза. (Светодиодный код: 9 вспышек)
1309 | PM120 R-Net | Обнаружено короткое замыкание в цепи стояночного тормоза. | Осмотрите тормозную проводку на наличие шорт. Испытать катушку тормоза на внутреннее короткое замыкание. (Светодиодный код: 10 вспышек)
130 А | R-Net PM120/CJSM/LED JSM/OMNI/ASM & TM/StLM | Активен внешний запрещающий сигнал (например, подключенное зарядное устройство). | Отсоедините зарядное устройство или другое запрещающее устройство. Это обычная функция безопасности.
130B | R-Net PM120/OMNI | Зарядное устройство резко извлекается во время цикла зарядки. | Повторно подключите зарядное устройство и разрешите зарядку. Избегайте преждевременного отключения.
130C | R-Net PM120/ASM & TM/StLM | Неисправный датчик температуры на модуле. | Замените модуль, поскольку измерение температуры имеет решающее значение для безопасной работы.
1400 | R-Net PM120/OMNI | Потеря связи с внешним модулем по шине R-Net. | Проверьте все соединения шины R-Net. Включите и выключите все модули. Используйте PC Programmer для идентификации отключенного модуля.
1401 | R-Net PM120/OMNI/R-Net ASM & TM/StLM | Ошибка связи на шине CAN. | Проверьте проводку шины CAN на наличие шорт или разрывов. Убедитесь, что все модули шины запитаны. (Светодиодный код: 1 Flash)
1402 | R-Net PM120/OMNI/R-Net ASM & TM/StLM | Ошибка связи на шине CAN. | Проверьте проводку шины CAN на наличие шорт или разрывов. Убедитесь, что все модули шины запитаны. (Светодиодный код: 1 Flash)
1403 | R-Net PM120/OMNI/R-Net ASM & TM/StLM | Ошибка связи на шине CAN. | Проверьте проводку шины CAN на наличие шорт или разрывов. Убедитесь, что все модули шины запитаны. (Светодиодный код: 1 Flash)
1404 | R-Net PM120/OMNI/R-Net ASM & TM/StLM | Ошибка связи на шине CAN. | Проверьте проводку шины CAN на наличие шорт или разрывов. Убедитесь, что все модули шины запитаны. (Светодиодный код: 1 Flash)
1405 | R-Net PM120/OMNI/R-Net ASM & TM/StLM | Ошибка связи на шине CAN. | Проверьте проводку шины CAN на наличие шорт или разрывов. Убедитесь, что все модули шины запитаны. (Светодиодный код: 1 Flash)
1406 | R-Net PM120/OMNI/R-Net ASM & TM/StLM | Ошибка связи на шине CAN. | Проверьте проводку шины CAN на наличие шорт или разрывов. Убедитесь, что все модули шины запитаны. (Светодиодный код: 1 Flash)
1407 | R-Net PM120/OMNI/R-Net ASM & TM/StLM | Ошибка связи на шине CAN. | Проверьте проводку шины CAN на наличие шорт или разрывов. Убедитесь, что все модули шины запитаны. (Светодиодный код: 1 Flash)
1500 | R-Net PM120/OMNI/CJSM/LED JSM | Подключенный модуль имеет несовместимое встроенное ПО или тип модели. | Обновите микропрограмму или замените несовместимый модуль. Ознакомьтесь с матрицей совместимости.
1501 | R-Net PM120/OMNI/CJSM/LED JSM | Несоответствие версии программного обеспечения другим компонентам системы. | Для обеспечения совместимости обновите микропрограммное обеспечение всех модулей, использующих R-Net PC Programmer.
1502 | R-Net PM120/OMNI/CJSM/LED JSM | Параметры конфигурации несовместимы с типом модуля. | Перенастройте модули с помощью PC Programmer или выполните полный сброс системы и повторно загрузите конфигурацию.
1600 | R-Net PM120/CJSM/LED JSM/OMNI/ASM & TM/StLM | Внутренний отказ программного обеспечения, потенциально поврежденное микропрограммное обеспечение. | Переустановите микропрограмму с помощью PC Programmer. Если ошибка сохраняется, оборудование модуля, вероятно, неисправно.
1601 | R-Net PM120/CJSM/LED JSM/OMNI/ASM & TM/StLM | Внутренний отказ программного обеспечения, потенциально поврежденное микропрограммное обеспечение. | Переустановите микропрограмму с помощью PC Programmer. Если ошибка сохраняется, оборудование модуля, вероятно, неисправно.
1700 | R-Net PM120/OMNI | Нет связи от подключенного ручного программиста. | Проверьте подключение кабеля к ручному держателю. Убедитесь, что ручное устройство включено и работает.
1701 | R-Net PM120/OMNI | Обнаружена неисправность в портативном программисте. | Перезапустите ручное устройство. Если ошибка повторяется, используйте PC Programmer или попробуйте другой ручной модуль.
1702 | R-Net PM120/OMNI | Ошибка целостности данных во время связи с Hand Hold. | Повторно отправьте данные или попробуйте использовать другой Hand Hold. Рекомендуется проверка кабеля.
1703 | R-Net PM120/OMNI | Неправильный формат данных из ручного программиста. | Убедитесь, что микропрограмма Hand Hold является актуальной и совместимой. Проверьте настройки области, если применимо.
1800 | R-Net PM120/OMNI | Не удалось правильно выключить питание или произошла непредвиденная потеря питания. | Проверьте выключатель питания и проводку. Проверьте состояние батареи. Это может указывать на частичное завершение работы системы.
1801 | R-Net PM120/OMNI | Завершение работы системы заняло слишком много времени. | Система может находиться под большой нагрузкой или иметь процесс подвешивания. Проверить наличие коротких замыканий при останове.
1900 | R-Net PM120/CJSM/LED JSM/OMNI/ASM & TM/StLM | Общая ошибка связи или физического соединения с модулем. | Проверьте все кабели и разъемы между модулями. Убедитесь, что модули надежно установлены. Используйте PC Programmer для идентификации конкретного модуля. (Светодиодный код: 1 Flash)
1901 | R-Net PM120/CJSM/LED JSM/OMNI/ASM & TM/StLM | Модуль выключен, что указывает на серьезные проблемы связи шины CAN. | Немедленно проверьте проводку шины CAN на наличие коротких замыканий, открытий или неправильного завершения. Замените неисправный модуль. (Светодиодный код: 1 Flash)
1902 | R-Net PM120/CJSM/LED JSM/OMNI/ASM & TM/StLM | Переполнение буфера приема данных, указывающее на чрезмерный трафик шины или перегрузку модуля. | Проверьте наличие источника питания с шумом или нескольких модулей, которые пытаются передать одновременно. Замените модуль. (Светодиодный код: 1 Flash)
1903 | R-Net PM120/CJSM/LED JSM/OMNI/ASM & TM/StLM | Модулю не удалось передать данные по шине. | Проверьте модуль на наличие питания и надлежащего подключения. Замените модуль, если проблема сохраняется. (Светодиодный код: 1 Flash)
1A00 | R-Net PM120/ASM & TM | Рекуперативное торможение создает напряжение, превышающее безопасные пределы. | Проверьте состояние батареи. Уменьшить ограничения скорости или скорректировать параметры торможения. (Светодиодный код: 5 вспышек)
1A01 | R-Net PM120/ASM & TM | Избыточный ток при рекуперативном торможении. | Проверьте электродвигатель и тормозную проводку на наличие шорт. Снизить агрессивность торможения. (Светодиодный код: 4 вспышки)
1B00 | R-Net PM120/ASM & TM | Ошибка при входе внешнего потенциометра. | Отметьте проводку и соединения potbox. Откалибровать входную информацию для бокса. Замените бокс, если он неисправен.
1B01 | R-Net PM120/ASM & TM | В цепи внешнего потенциометра обнаружено короткое замыкание. | Проверьте проводку бокса на наличие шорт. Тест сопротивления потенциометра.
1B02 | R-Net PM120/ASM & TM | В цепи внешнего потенциометра обнаружена разомкнутая цепь. | Проверьте проводку бокса на наличие разрывов или свободных соединений.
1C00 | R-Net PM120/ASM & TM | Неуказанная неисправность двигателя. | Выполните специфическую диагностику двигателя. Проверьте выводы двигателя, щетки. (Светодиодный код: 11 вспышек)
1C01 | R-Net PM120/ASM & TM | Ошибка сигнала обратной связи кодера двигателя. | Проверьте проводку и соединения кодировщика. Очистить кодировщик, если это возможно. Замените узел двигателя/кодировщика. (Светодиодный код: 12 вспышек)
1C02 | R-Net PM120/ASM & TM | Ошибка сигнала обратной связи датчика эффекта Motor Hall. | Проверьте проводку и соединения датчика Холла. Замените двигатель/сенсор Холла в сборе. (Светодиодный код: 13 вспышек)
1C03 | R-Net PM120/ASM & TM | Датчик температуры двигателя указывает на перегрев. | Дайте мотору остыть. Уменьшите нагрузку. Проверьте наличие препятствий. (Светодиодный код: 7 вспышек)
1D00 | R-Net ASM&TM | Неуказанная неисправность привода. | Выполнить специфическую диагностику привода. Проверьте выводы привода. (Светодиодный код: 11 вспышек)
1D01 | R-Net ASM&TM | Ошибка сигнала обратной связи кодера привода. | Проверьте проводку и соединения кодировщика. Замените узел привода/кодировщика. (Светодиодный код: 12 вспышек)
1D02 | R-Net ASM&TM | Ошибка сигнала обратной связи датчика эффекта исполнительного механизма Холла. | Проверьте проводку и соединения датчика Холла. Замените привод/сенсор Холла в сборе. (Светодиодный код: 13 вспышек)
1D03 | R-Net ASM&TM | Датчик температуры исполнительного механизма указывает на перегрев. | Дайте приводу остыть. Уменьшите нагрузку. Проверьте наличие препятствий. (Светодиодный код: 7 вспышек)
1D04 | R-Net ASM&TM | Включение или неисправность концевого выключателя привода. | Проверьте проводку и функционирование концевого выключателя. Убедитесь, что физическое препятствие преждевременно активирует коммутатор.
1 | StLM | Неуказанная неисправность системы рулевого управления. | Выполните специфическую диагностику рулевого управления. Проверьте двигатель рулевого управления и датчики.
10 | StLM | Ошибка сигнала обратной связи рулевого кодера. | Проверьте проводку и соединения кодировщика. Замените узел двигателя рулевого управления/кодировщика.
100 | StLM | Ошибка сигнала обратной связи датчика эффекта рулевого управления. | Проверьте проводку и соединения датчика Холла. Замените двигатель рулевого управления/сенсор Холла в сборе.
1000 | StLM | Датчик температуры рулевого управления указывает на перегрев. | Дайте мотору рулевого управления остыть. Уменьшите нагрузку. Проверьте наличие препятствий.
10000 | StLM | Включение или неисправность концевого выключателя рулевого управления. | Проверьте проводку и функционирование концевого выключателя. Убедитесь, что физическое препятствие преждевременно активирует коммутатор.
2000 | Все модули R-Net | Общий отказ связи между модулями. | Проверьте все кабели и разъемы шины R-Net. Найдите шорты, открывания или неправильные ограничительные резисторы. Изолируйте модули, чтобы найти неисправный. (Светодиодный код: 1 Flash)
2001 | Все модули R-Net | Напряжение на линиях связи R-Net не соответствует спецификации. | Проверьте питание всех модулей. Ищите шорты на линиях шин R-Net. Измерьте напряжение шины мультиметром.
2002 | Все модули R-Net | Поврежденные или неправильно сформированные пакеты данных на шине R-Net. | Часто связано с плохими соединениями или электрическим шумом. Проверьте экранирование кабелей. Если физическая причина не найдена, замените подозрительный модуль.
2100 | Все модули R-Net | Загруженная конфигурация не соответствует обнаруженным модулям. | Повторно загрузите правильный файл конфигурации с помощью PC Programmer. Убедитесь, что все модули подключены.
2101 | Все модули R-Net | Ошибка контрольной суммы для данных конфигурации, указывающая на повреждение. | Повторно загрузить конфигурацию. Причиной может быть постоянный отказ внутренней памяти модуля.
2200 | R-Net PM120/OMNI | Неисправное зарядное устройство блокирует цепь или сигнал. | Проверьте, запрещает ли зарядное устройство входную проводку. Проверка на паразитное напряжение на запрещающей линии, когда зарядное устройство не подключено. При необходимости замените модуль.
2201 | R-Net PM120/OMNI | Неисправное зарядное устройство блокирует выходную цепь (например, к зарядному устройству). | Проверьте непрерывность выходной проводки к зарядному устройству. Замените модуль, если выход всегда активен или всегда неактивен неправильно.
2300 | R-Net PM120/OMNI | Напряжение батареи приближается к критическому низкому уровню. | Немедленно зарядите аккумулятор. Это предупреждение, а не отказ, который останавливает работу (еще).
2301 | R-Net PM120/OMNI | Температура батареи превышает безопасные пределы при зарядке/разрядке. | Прекратить зарядку/разрядку. Дайте батарее остыть. Проверьте неисправность батареи или неисправный датчик температуры.
2302 | R-Net PM120/OMNI | Слишком низкая температура батареи для оптимальной работы/зарядки. | Переместите инвалидную коляску в более теплую среду. Некоторые батареи имеют температурный предел для безопасности.
2400 | R-Net PM120/OMNI | Указывает запланированный интервал обслуживания или наработанные рабочие часы. | Выполнить регламентное техническое обслуживание в соответствии с графиком обслуживания. Сброс напоминания о техническом обслуживании с помощью PC Programmer.
2500 | PM120 R-Net | Суммарный ток системы превышает безопасные пределы. | Уменьшите нагрузку (например, подняв крутой наклон). Проверить механическое сопротивление в приводном канале. Может указывать на проблему с двигателем/коробкой передач.
2600 | OMNI | Общий отказ с аксессуаром или внешним устройством, подключенным к OMNI. | Проверьте конкретное внешнее устройство, подключенное к OMNI. Обратитесь к руководству по собственной диагностике устройства.
2700 | R-Net CJSM/OMNI | Джойстик нуждается в повторной калибровке для оптимальной производительности. | Выполните процедуру калибровки джойстика через программист ПК.
2800 | R-Net ASM&TM | Датчики положения исполнительного механизма нуждаются в повторной калибровке. | Выполните процедуру калибровки привода через программист ПК.
2900 | StLM | Датчики системы рулевого управления нуждаются в повторной калибровке. | Выполните процедуру калибровки рулевого управления через программист ПК.
3000 | R-Net PM120/ASM & TM | Параметры двигателя в контроллере не соответствуют подключенным двигателям. | Проверьте тип и конфигурацию двигателя в Программисте ПК. Повторно загрузите правильные параметры двигателя.
3100 | PM120 R-Net | Во время испытания системе не удалось обнаружить надлежащее сцепление тормозов. | Проверьте тормоза на механическую работу. Осмотрите тормозную проводку и соединения. Испытать тормозные катушки.
3200 | R-Net PM120/OMNI | Критический отказ цепи безопасности (например, контрольный таймер, проверки с резервированием). | Это серьезная внутренняя вина. Немедленно выключите питание и обратитесь в авторизованную службу. Модуль, вероятно, требует замены.
3300 | R-Net ISM-8 & CxSM | Неисправность со входом внешнего переключателя или датчика. | Проверьте проводку и работу подключенного внешнего устройства ввода. Проверьте входной канал на ISM-8/CxSM.
3400 | OMNI | Отказ внутреннего блока управления питанием. | Цикл питания. Если модуль OMNI является постоянным, требуется его замена. Это основной аппаратный отказ.
9600 | - | Переполнение Uart | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9601 | - | Uart underflow | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9602 | - | Превышено число повторных попыток передачи пакетов | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9603 | - | Переполнение дескриптора TX | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9604 | - | Переполнение дескриптора RX | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9605 | - | Недопустимый порядковый номер | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9606 | - | Номер подтверждения не совпадает | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9607 | - | Недопустимый дескриптор пакета | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9608 | - | Неправильная версия R-net | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9609 | - | Стружка споткнулась | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
960 А | - | Недопустимый ответ при доступе к файлу | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9620 | - | Ошибка ЦП | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9621 | - | Ошибка кода | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9640 | - | Не установлен один или несколько флагов теста | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9641 | - | Контрольный журнал программного обеспечения | См. стр. 18 руководства по эксплуатации
9642 | - | Проблема при подготовке системы R-net | См. стр. 19 руководства по эксплуатации
9643 | - | Неисправен левый датчик | См. стр. 19 руководства по эксплуатации
9644 | - | Неисправен правый датчик | См. стр. 19 руководства по эксплуатации
9645 | - | Неисправен левый дроссель | См. стр. 20 руководства по эксплуатации
9646 | - | Правый дроссель неисправен | См. стр. 21 руководства по эксплуатации
9647 | - | Существует код отключения R-net | См. стр. 21 руководства по эксплуатации
9648 | - | Не удалось выполнить заводское испытание | См. стр. 21 руководства по эксплуатации
9649 | - | Полевое испытание не выполнено (калибровка) | См. стр. 21 руководства по эксплуатации
965 А | - | ошибка конфигурации. Настройки R-Net в разделе e-bx несовместимы с конфигурацией одного или нескольких приводов кресла | См. стр. 22 руководства по эксплуатации
965B | - | Один или несколько исполнительных механизмов не были включены или обнаружены, когда положение было сохранено в памяти | См. стр. 22 руководства по эксплуатации
965C | - | Один из приводов стендера отсутствует. Неправильная конфигурация, необходимая для постоянной функции | См. стр. 22 руководства по эксплуатации
965D | - | Разница между обоими положениями привода стендера больше 10% | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9661 | - | Неисправен привод наклона или неисправна идентификационная карта привода. Более одного привода наклона (No1), подключенного к одному и тому же e-bx | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9662 | - | Неисправен откидной исполнительный механизм или неисправна идентификационная карта исполнительного механизма. Более одного возвратно-поступательного привода (No2), подключенного к одному и тому же e-bx | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9663 | - | Неисправен привод подъема сиденья, или неисправна идентификационная карта привода. Более одного привода подъема сиденья (No3), подключенного к одному и тому же e-bx | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9664 | - | Неисправен исполнительный механизм, установленный в центре, или неисправна идентификационная карта исполнительного механизма. Несколько приводов центрального крепления (No4), подключенных к одному и тому же e-bx | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9665 | - | Неисправен исполнительный механизм левого или левого штандера, либо неисправна идентификационная карта исполнительного механизма. Несколько левосторонних или левосторонних приводов (No5), подключенных к одному и тому же e-bx | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9666 | - | Неисправен правый или правый привод штандера, или неисправна идентификационная карта привода. К одному и тому же e-bx подключено несколько приводов правого или правого основания (No6) | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9680 | - | Не удалось выполнить заводской тест. Внутренняя память повреждена или повреждена | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9690 | - | API MSG SEND TO ЧАСТО | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9691 | - | ДАННЫЕ MSG API ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9692 | - | ИДЕНТИФИКАТОР MSG API НЕИЗВЕСТЕН | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9693 | - | НЕПРАВИЛЬНАЯ СУММА ДАННЫХ MSG API | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9800 | - | Отключение контроллера | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9801 | - | Ошибка управления | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9802 | - | Ошибка модуля/ошибка управления | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9803 | - | Сервопривод. Ошибка | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9804 | - | Избыточная температура (сервопривод) | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9805 | - | Ошибка сверхтока (сервопривод) | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9806 | - | Ошибка отслеживания положения сервопривода/ошибка модуля | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9807 | - | Ошибка модуля Gyro Prf Active/Gyro | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9808 | - | Системная ошибка/активный E-Stop HHK | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9809 | - | Ошибка модуля (ошибка самотестирования) | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
980 А | - | Сбой ориентации/ошибка | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
980B | - | Ошибка управления | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
980C | - | Системная ошибка | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
980D | - | Ошибка USB | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
980E | - | Переполнение (лампы )/Ошибка при превышении температуры/модуля | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
980F | - | Левая лампа короткая | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9810 | - | Короткая правая лампа | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9811 | - | Короткая тормозная лампа | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9812 | - | Левая индикаторная лампа короткая | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9813 | - | Короткий правый индикатор | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9814 | - | Не удалось обнаружить индикаторы с разомкнутым контуром/индикаторные лампы | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9815 | - | Индикатор Обнаружен отказ одной колбы | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9816 | - | Ошибка модуля/ошибка управления | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9817 | - | Ошибка модуля/ошибка управления | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9820 | - | Ошибка модуля/ошибка управления | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
9821 | - | Ошибка модуля/ошибка управления | См. страницу 23 руководства по эксплуатации
LED1 | Все модули R-Net | Сбой связи на шине CAN. | Проверьте проводку шины R-Net (CAN H/L, Ground, 24 В). Обеспечение безопасных соединений. Проверьте правильность подключения шины (резисторы 120 Ом на каждом конце). Используйте PC Programmer для выявления сбоев связи.
LED10 | PM120 R-Net | Короткое замыкание в проводке стояночного тормоза или катушке. | Осмотрите тормозную проводку на наличие повреждений. Испытать катушку тормоза на внутреннее короткое замыкание. При необходимости замените тормоз.
LED11 | R-Net PM120/ASM & TM/StLM | Общая неисправность, обнаруженная в двигателе или системе привода. | Выполните специальную диагностику двигателя/привода. Проверьте все соответствующие провода и источники питания. Возможно, внутренняя неисправность двигателя.
LED12 | R-Net PM120/ASM & TM/StLM | Обратная связь от датчика двигателя/привода неверна или отсутствует. | Проверьте проводку кодировщика на наличие свободных соединений или повреждений. Тестовые выходные сигналы кодера. Замените двигатель/привод, если кодер интегрирован и неисправен.
LED13 | R-Net PM120/ASM & TM/StLM | Обратная связь с датчиками эффекта Холла двигателя/привода неверна или отсутствует. | Проверьте проводку датчика Холла на наличие свободных соединений или повреждений. Выходные сигналы датчика Test Hall. Замените двигатель/привод, если датчики Холла интегрированы и неисправны.
LED2 | R-Net PM120/ASM & TM | Отказ схемы измерения тока или неожиданное считывание тока. | Проверьте проводку двигателя/привода на наличие коротких замыканий или разрывов. Измерьте ток двигателя непосредственно, если это возможно. Может потребоваться замена модуля.
LED3 | R-Net PM120/ASM & TM | Разрыхление соединения двигателя, разомкнутая цепь или изношенные щетки двигателя. | Проверьте подключение кабеля двигателя. Проверьте наличие износа щеток двигателя и при необходимости замените их. Проверить непрерывность двигателя.
LED4 | R-Net PM120/ASM & TM | Короткое замыкание в проводке или обмотках двигателя или чрезмерный ток. | Осмотрите кабели двигателей на предмет повреждения изоляции или оголенных проводов. Проверьте двигатель на наличие шорт внутренней обмотки. Уменьшите нагрузку, если она постоянно возникает при напряжении.
LED5 | R-Net PM120/ASM & TM | Напряжение батареи превышает пределы безопасной эксплуатации (например, перезарядка, рекуперативное торможение). | Проверьте выходное напряжение зарядного устройства. Проверьте емкость и тип аккумулятора. Снижайте скорость при снижении, если рекуперативное торможение вызывает всплески.
LED6 | R-Net PM120/ASM & TM | Заряд батареи критически низок или батарея неисправна. | Зарядите батарею полностью. Проверка работоспособности батареи (емкость, внутреннее сопротивление). Проверьте соединения аккумуляторных батарей на наличие коррозии.
LED7 | R-Net PM120/ASM & TM/StLM | Температура модуля или двигателя превышает допустимые эксплуатационные пределы из-за высокой нагрузки или плохого охлаждения. | Дайте системе остыть. Проверьте наличие препятствий для воздушного потока вокруг модулей. Сокращение непрерывного интенсивного использования.
LED8 | R-Net PM120/ASM & TM | Двигатель или привод заблокирован и не может двигаться. | Выявление и устранение любых физических препятствий. Проверьте механическую привязку в приводном канале или системе сидения. Проверить двигатель/привод свободно.
LED9 | PM120 R-Net | Размыкание цепи стояночного тормоза или проблема с проводкой. | Проверьте тормозные соединения и непрерывность проводки. Проверьте сопротивление тормозных катушек.